内镜清洗设备技术参数

| 分项配置 | 技术参数与功能要求 |
| --- | --- |
| 1、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台等主体配置与材质要求 | 1.1 内镜清洗工作站的：清洗槽、台面、干燥台、功能背板；清洗消毒槽及功能背板使用进口高分子复合材料（AKL）一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角接缝，抗菌，耐酸碱腐蚀，容易清洁；单个槽体可承受超过60KG的压力，可进行内镜的全浸泡，质地柔软,能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害。 1.2. 内镜清洗消毒槽设计要求： 内镜清洗消毒工作站1套，干燥台2个，清洗槽及背板总高度为1.60m。 |
| 2、台面、清洗消毒槽、功能背板及一体化干燥台的规格要求 | 2.1 内镜清洗槽设计规格为： 2个单槽规格为：580mm×750mm,2个干燥台规格为：1000mm×750mm。（以实际图纸尺寸为主） 2.2 功能背板材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，如出现褪色现象三年内免费更换。 2.3 一体化干燥台材质要求：使用与清洗槽相同的进口高分子复合材料一次压铸而成，表面附杜邦抗菌材料，表面平整光滑，无锋角，抗菌，容易清洁。遇酸碱腐蚀不褪色、不变形，质地柔软能最大限度的保护内镜免受硬冲击造成的损害，台面有点状凸起，增加表面的摩擦度，防止内镜或附件滑落。 |
| 3、清洗消毒槽柜体的规格要求 | 3.1 清洗消毒槽底柜尺寸：与清洗槽实际总长度相配套。 3.2 柜体框架全部采用 SUS304 不锈钢材质，底部放置加强型PVC 底板，可有效防止因潮 湿或溅水而引起的变形现象发生。柜门采用彩色钢化玻璃,防水溅且不易破裂。 |
| 4、自动电子水源开关数量及技术要求 | 4.1自动电子水源开关1个。 4.2技术要求：自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| 5、高压清洗枪的数量及材质性能要求 | 5.1高压清洗枪数量2把。5.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二 次污染。5.3技术要求：配八个快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压清洗枪与供水管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏水现象的发生。 |
| 6、高压气枪的数量及材质性能要求 | 6.1高压气枪数量2把。6.2材质采用优质304#不锈钢，防止枪体腔道腐蚀，杜绝纯净空气通过枪体腔道的二 次污染。6.3技术要求：配八个快接式喷嘴，需在彩页中有所体现，各类喷嘴名称及用途在彩页中有文字说明，高压气枪与供气管连接部使用螺纹旋转接口，非快接插头，有效防止漏气现象的发生。 |
| 7、304不锈钢专用水龙头的数量及材质要求 | 7.1 304不锈钢专用水龙头数量2个。7.2 材质要求：主体采用SUS304不锈钢材质，360度旋转式设计，表面镀烙防锈处理，抗磨损，耐酸碱，使用年限较长。 |
| 8、医用无油空气压缩机数量及技术要求 | 8.1医用空气压缩机数量1台。中心气体处理装置2套。 8.2技术要求：采用无油活塞式设计，保证压缩气体中绝无油分子，配水汽分离系统， 压力可在0.2Mpa-0.8Mpa之间调节,气罐一次性储气量不低于25L.主机最大产气 量115L/min，噪音≤52分贝。可有效将气体中含有的水分剥离出来，使气枪喷出 的气体长期保持干燥，加快内镜吹干速度，可精确调节气枪压力，调节范围 0.2-0.8Mpa。 |
| 9、专用给排水管路数量及技术要求： | 9.1专用给排水管路1套。 9.2技术要求：使用联塑专用PPR给水管路，内壁不易结垢，耐压可达8KG以上，排水使用PVC材质的排水管路，密封连接，可保证10年无漏水现象。 |
| 10、纯净水质处理器的数量及技术要求 | 10.1 纯净水质处理器1台。10.2 处理性能指标技术要求：严格按照卫生部《规范》的相关规定，拥有三重过滤装置，可有效祛除泥沙、颜色及细菌，达到中华人民共和国的饮用水标准。 |
| 11、酶液/消毒液管道循环灌注装置数量及技术要求 | 11.1 酶液/消毒液管道循环灌注装置2套。 11.2 技术要求：酶液液体管道循环灌注装置为非外挂式，主机与控制部分分离设计。平板玻璃触摸感应开关，蓝色液晶显示时间控制，分别控制注液与注气。注液时间可控范围大于等于99分钟，注气时间可控范围小于99秒,灌液途中或注液完毕可进行注气或单独注气、注液。电压24V，循环水量1.7L/min,最大压力:0.42MPa.注气压力小于0.5 Mpa。 |
| 12、全管道灌流器数量及技术要求 | 12.1 全管道灌流器4套。12.2 技术要求：使用黑色硬质硅胶为原料，可与国内知名品牌内镜相配套，分别配有与送水送气管道，吸引管道，水瓶管道相连的硅胶接口。液体灌注一次完成，无需再次拔插。 |
| 13、灌流器快接插头数量及技术要求 | 13.1灌流器快接插头2套。13.2技术要求：所有槽均配有带自锁的快速接头，全部程序执行只需连接快接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。 |
| 14、照明系统数量及功能 | 14.1照明系统1套。14.2功能：灯箱采用12V35W低压照明灯，亮度可达到100W白枳灯的亮度，绿色环保，节约能源，背板光源采用白帜灯照明，光线柔和，照明亮度增加清洗更彻底。 |
| 15、内镜转运车数量及技术要求 | 15.1内镜转运车数量2台；15.2技术要求：全钢结构，表面钢琴烤漆，附两个高分子一次冲压成型的内镜托盘，四个8cm脚轮，具备锁定功能，每个托盘配盖子。 |
| 16、软式单门挂镜柜数量及技术要求 | 16.1单门软性洁净柜数量1台； 16.2 技术要求：（1） 电源电压220V±22V / 50Hz±1Hz（2）功率＜500VA （3） 环境温度+5℃ —40℃ 主线谱：253.7μm（4）干燥时间1—60min（可任意设置）（5）消毒时间1—60min（可任意设置）（6）整机外型尺寸620*470*2000（mm）（7）消毒方式；存放柜内空间采用隐藏式UV气体循环风对柜内存放空间消毒。（8）液晶中文显示，温度、湿度。电脑控制，一键式操作，简单、方便、快捷，工作时间结束自动停止同时带有声音提示功能。（9）外壳使用1.2mm冷轧板，表面钢琴烤漆，内胆采用进口高分子复合材质，经高温一次性冲压而成，表面平整光滑，易清洁，不易滋生细菌，柜内隐藏式UV气体循环风消毒，具备抽湿功能，能够有效地保护内镜的安全存放，其特点无毒、防腐、耐老化。（10）内镜存放柜可同时存放5条内镜，并可悬挂8条内镜治疗附件。采用垂直式存放，并配有不同的部位固定架，使內镜的插入部、导光部、操作部都能得到固定，全玻璃门体，可直接观察到内镜的存放情况。（11）工作环境条件： 温 度：5-40C\ 湿 度：30-90%\ 大气压：700-1060Kpa（12）储存环境条件：温 度：-20-60C\ 湿 度：15-90%\ 大气压：700-1060Kpa（13）操作简便，无需上门安装调试，直接使用（14）由企业终身维护，为用户免去维护之苦。 |